***Datos del Equipo***

**Marca: Modelo:**

**No. Control: No. De Serie:**

***Datos del Servicio y periodo de revisión***

**Servicio: Periodo:**

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **MES** | **RESULTADO PRUEBA (OK)** | **NOMBRE DEL PERSONAL QUE REALIZO PRUEBA** | **FIRMA** | **MES** | **RESULTADO PRUEBA (OK)** | **NOMBRE DEL PERSONAL QUE REALIZO PRUEBA** | **FIRMA** |
| **ENERO** |  |  |  | **ABRIL** |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
| **FEBRERO** |  |  |  | **MAYO** |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
| **MARZO** |  |  |  | **JUNIO** |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |

***Instrucciones de la prueba de descarga:***

1. Desconecte el terminal (A) que se encuentra en la paleta del lado derecho (ÁPICE).

2. Conecte la terminal anterior a la caja negra (B) de prueba en la parte trasera del equipo

3. Baje la pestaña de la impresora (C) para evitar desperdicio de papel

4. Gire la perilla (D) del equipo hasta desfibrilador

5. Seleccione una carga de **150 Joules** con el selector (E)

6. Presione el botón (F) de carga

7. Descargar con el botón (G)

8. Verificar que en pantalla diga Prueba OK

9. Suba la pestaña de la impresora (C) a su posición normal

10. Regrese la perilla (D) a OFF

11. Anote el resultado en el presente formato

DUDAS FAVOR DE LLAMAR A INGENIERÍA BIOMÉDICA

EXT. 16160, 16162 Y 16164

***Datos del Equipo***

**Marca: Modelo:**

**No. Control: No. De Serie:**

***Datos del Servicio y periodo de revisión***

**Servicio: Periodo:**

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **MES** | **RESULTADO PRUEBA (OK)** | **NOMBRE DEL PERSONAL QUE REALIZO PRUEBA** | **FIRMA** | **MES** | **RESULTADO PRUEBA (OK)** | **NOMBRE DEL PERSONAL QUE REALIZO PRUEBA** | **FIRMA** |
| **JULIO** |  |  |  | **OCTUBRE** |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
| **AGOSTO** |  |  |  | **NOVIEMBRE** |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
| **SEPTIEMBRE** |  |  |  | **DICIEMBRE** |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |

***Instrucciones de la prueba de descarga:***

1. Desconecte el terminal (A) que se encuentra en la paleta del lado derecho (ÁPICE).

2. Conecte la terminal anterior a la caja negra (B) de prueba en la parte trasera del equipo

3. Baje la pestaña de la impresora (C) para evitar desperdicio de papel

4. Gire la perilla (D) del equipo hasta desfibrilador

5. Seleccione una carga de **150 Joules** con el selector (E)

6. Presione el botón (F) de carga

7. Descargar con el botón (G)

8. Verificar que en pantalla diga Prueba OK

9. Suba la pestaña de la impresora (C) a su posición normal

10. Regrese la perilla (D) a OFF

11. Anote el resultado en el presente formato

DUDAS FAVOR DE LLAMAR A INGENIERÍA BIOMÉDICA

EXT. 16160, 16162 Y 16164